半自动体外除颤器技术参数表(一台)

安全特征

防电击类型:内部电源供电设备

防电击程度:	防除颤BF型应用部分(除颤电极)

设备防尘防水等级:IP55

运行模式:连续运行

安全程度:仪器不属AP型或APG型设备

移动等级:便携式

物理参数

尺寸≤250(H)x250 (W)x 100mm(D)

重量(含电池和除颤电极）≤3kg

可承受的撞击/下落伤可从1.5米高处自由坠落在硬性表面

环境参数

工作条件：温度:-10℃一+50℃(从室温环境下进入-20摄氏度环境后，至少能工作60分钟)相对湿度:5%-95%(无冷凝)气压:≥70KPa--100KPa

储存条件：短期存放温度:≥-40℃一+70℃

长期存放温度:≥5℃~+50℃，相对湿度:≥5%-95%(无冷凝)，气压:≥70KPa~100KPa

运输条件：≥温度:-40℃~+70℃，≥相对湿度:5%-95%(无冷凝)气压:≥70KPa~100KPa

除颤

可电击节律：VT、VF

波形：双相截断指数波

能量水平：成人50Ω阻抗释放能量:150J;儿童50Ω阻抗释放能量:50J或非固定值：成人模式150J，儿童模式:50J-70J-70J

能量补偿范围：20Ω-180Ω

充电时间在20±2℃环境中，从开始分析心律到可以进行电击的时间:

新电池，经过15次最大能量放电后:≤18s;

从发出“建议电击”提示到可以进行电击的时间: 充电至150J小于7s。

心电分析系统

分析准确率：符合GB 9706.8-2009所规定的要求

停搏阈值<0.2mV

伪像侦测：支持

除颤电极

规格由电极插头、电极线缆和一次性除颤电极片(自粘式)组成。

线缆长度≥1.0m

有效期≥4年

电池

电击次数：新电池在20℃±2℃环境中，能量为150J的放电次数为200±10次

电池待机工作时间：≥5年

电池使用寿命≥5.5年

电池低电量情况	新电池首次提示低电量后还可实施电击次数，150J≥30次

整机

使用期限≥10年