## Sheet1
福州市第二总医院神经精神病防治院 设备采购公开征求意见表
申请科室 | 物理治疗室 | 时间 | 2024-10-28
项目名称 | 无抽搐电休克机 | 进口/国产 | 进口
预算 | 38万元 | 采购数量 | 壹台
设备的功能作用： 用于进行无抽搐电休克治疗
需求的必要性、可行性和社会效益预测： 1.必要性: 无抽搐电休克治疗是精神科中行之有效的物理治疗措施，对有自杀观念的抑郁障碍、紧张症患者可作为首选治疗，是精神专科治疗中的重要组成部分; 2、可行性:无抽搐电休克治疗在精神科较为普遍开展已经20余年，我院自2004年已经开展，属于较为成熟的治疗措施; 3、社会效益:该治疗在我院自开展以来，经济效益及社会效益始终较为突出，患者治疗需求大。 基于以上三方面的需求，采购无抽搐电体克治疗仪是必要和可行的，具有很好社会效益的。
设备基本情况： 设备主要参数: 1、输出波形：双向矩形脉冲；2、输出电压：50-400v可调节；3、输出功率：≥200J;4、LCD触摸屏(仪器本身自带)实时监测病人脑电、肌电、心电。；5、保护功能：电极片短路或其他短路和开路时提供保护；6、四通道记录器和显示功能：提供三个输出能量参数设定，输出能量用四个参数调节。7、输出电流：900mA；8、频率：20-120HZ；9、脉冲宽度：0.3毫秒-2.0毫秒；10、持续时间：0.6秒-8.0秒；11、电荷：＞1100毫库；12、自测功能：开机时可通过外接标准负载自动完成自检。 进口品牌，目前国内无生产此治疗仪。
申购设备经济效益情况：申购设备经济效益情况：按无抽搐电休克治疗仪预算价38万/台计算，我院每月平均治疗950人次，月收入55万元，预计一个月可收回成本。
设备要求配套条件： 无特殊配套条件
以上拟采购项目如有不同意见，在本征求意见表发出5个工作日之内，以书面形式反馈至设备科。